흉관 삽입 수술 안전성 정보

가. 제품명 : 의료용흡인기, 흡인용튜브카테터, 주입-배액용튜브키테터 등

나. 의료용흡인기 등의 의료기기를 사용하여 “흉관 삽입술” 시, 배액병과 흡인조절병         사이에 밀봉병을 설치하지 않고 직접 연결하여 사용할 경우 발생할 수 있는 문제

- 간장성 기흉(Tension Pneumothorax)

- 효과적인 흡인실패

- 흡인장치의 오염 및 감염 위험

※ MHRA의 긴장성 기흉 발생사례 보고 : 배액병의 체액이 흡인조절병에 들어가        흡인이 중단되었고, 이로 인해 공기 또는 체액이 흉부로부터 배출되지 않아 문제         발생

※ 긴장성 기흉(Tension Pneumothorax) : 한쪽 폐의 기흉으로 심장이 반대편으로           밀리면서 대정맥이 꺽임과 동시에 정맥혈이 심장으로 돌아오지 못해 쇼크상태           에 빠지게 되고, 한쪽 폐가 갑자기 기능부전에 빠지는 응급상황

다. 의료관계자(간병인 및 의료전문가)에 대한 권고사항

- 흉관 삽입술 시, 배액병과 흡인조절병 사이에 밀봉병을 사용할 것

- 만약 밀병병이 체액 또는 거품으로 오염되었을 경우, 이를 교체할 것

- 모든 사용자들은 흡입장치 사용법을 익히고 정기적으로 훈련을 받을 것

흡인조절병

밀봉병

배액병

배액용 튜브․카테터

환자